**激光光源采集模块（GX3-LSM-02KCM-01WHA）**

**技术手册**

北京鹰路科技有限公司

2023-12-07

**目 录**

[1. 产品简介 2](#_Toc152869077)

[1.1 组成清单 2](#_Toc152869078)

[1.2 技术指标 3](#_Toc152869079)

[2. 采集模块调试（以Dalsa采集卡为例） 6](#_Toc152869080)

[2.1 软件安装 6](#_Toc152869081)

[2.2 采集卡设置 8](#_Toc152869082)

[2.3 相机参数设置 10](#_Toc152869083)

[2.4 参数保存 11](#_Toc152869084)

[2.5 使用超级终端设置相机参数 12](#_Toc152869085)

[3. 使用须知 15](#_Toc152869086)

 **\*特别注意：**本产品为激光类产品，上电状态下不可直视模块成像视窗，避免对人眼造成损伤**。**

# 1. 产品简介

激光光源图像采集模块（GX3-LSM-02KCM-01WHA）是一款满足轨道交通智能安全检测需求的一体化成像装置，通过红外激光光源模块与高清线性扫描摄像模块的高度集成，可实现高速运行状态下动态采集吊弦图像，可极大提高轨道交通安全检测效率。该产品同时具有结构稳固、使用便捷、美观大方、环境适应性强等特点，符合铁路相关技术规范和标准。

## 1.1 组成清单

激光光源采集模块所含子件及配件清单如表1-1所示。

表1-1 激光光源采集模块子件及配件清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号/规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 激光光源采集模块 | 定制 | GX3-LSM-  02KCM-01WHA | 1 | 台 | 技术规格详见表1-2、表1-3。 |
| 2 | mini cameralink  数据线 | hewtech | 15米 | 2 | 根 |
|  | 信号电源线 | / | 15米 | 1 | 根 |

## 1.2 技术指标

**1.2.1 外形尺寸**




图1-1 模块外形尺寸图

**1.2.3 规格参数**

表1-2 激光光源图像采集模块技术规格参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | |
| 1 | 模块类型 | L型 | R型 |
| 2 | 规格型号 | GX3-LSM-02KCM-01WHA-L | GX3-LSM-02KCM-01WHA-R |
| 3 | 安装位置 | 车顶左侧 | 车顶右侧 |
| 4 | 外形描述 | 无风扇 | |
| **机械参数** | | | |
| 4 | 外形尺寸 | 218mm×130mm×200mm（长×宽×高） | |
| 5 | 组件重量 | 8.1kg | |
| **电气、光学** | | | |
| 6 | 传感器 | Dalsa P4-CM-02K10D | |
| 7 | 最高采集频率 | 100KHz | |
| 8 | 图像横向分辨率 | 2048 | |
| 9 | 补光光源 | 红外激光光源 | |
| 10 | 激光安全 | 满足GB 7247.1-2012中相关要求 | |
| 11 | 触发源 | 支持标准TTL/LVDS信号 | |
| 12 | 供电电源 | 24VDC | |
| 13 | 模块峰值功率 | 100W | |
| **环境技术指标** | | | |
| 14 | 工作温度范围 | -10℃～45℃ | |
| 15 | 防冲击和震动 | 满足GB/T 21563-2018标准要求 | |
| 16 | 防护等级 | 满足GB/T 4208-2017中IP67等级要求 | |
| 17 | 防护玻璃 | 高透光、自动电加热除雾 | |

**1.2.4指示灯说明**



图1-2 模块指示灯

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

**1.2.5 线缆定义**

表1-3 信号电源线接头定义表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1端**  **连接器** | **1端连接器图示** | **针脚** | **线缆颜色** | **定义** | **线缆颜色** | **针脚** | **2端连接器图示** | **2端**  **连接器** |
| 雷莫连接器（TGG.1B.302.CLAD72Z） |  | 1 | 黑 | -24VDC\_IN | 黑 | 1 |  | 6芯工业级接插端子 |
| 2 | 红 | +24VDC\_IN | 红 | 2 |
| DB9连接器（公） |  | 5 | 橙 | GND | 橙 | 3 |
| 2 | 白 | LT(光源触发) | 白 | 6 |

**1.2.6 模块分类**

激光光源图像采集模块根据安装、拍摄位置不同分为A、B两种类型，安装、拍摄位置如图1-4所示。

各模块安装方式以模块上盖的箭头标识为基准，一个箭头指向车下方向，另一个箭头指向列车前进方向，排气阀、指示灯和铭牌朝下，如图1-5所示。

激光光源采集模块安装、拍摄位置如图1-3所示，WHA-L型采集模块铭牌如图1-4所示。




图1-3 模块安装示意图



图1-4 WHA-L型模块铭牌示意图

# 2. 采集模块调试（以Dalsa采集卡为例）

## 2.1 软件安装

确认在电脑上安装Dalsa采集卡，同时安装Sapera CamExpert v8.0及以上版本相机驱动和采集卡驱动，按以下步骤完成串口配置和采集卡固件升级：

（1）串口配置：

打开软件Sapera Configuration，按照图2-1所示配置虚拟串口，完成后Save Settings Now保存，重启电脑；




图2-1 串口配置

（2）采集卡固件升级：

打开DALSA Device Manager软件，点击Firmware Update后选择manual， Configuration内可以对板卡模式进行修改，“2×Base Camera Link”表示板卡支持两路Base采集，“1×Full Camera Link”表示板卡支持一路Full采集。




图2-2 配置信息选择

点击左上角Start Update 开始采集卡固件升级，成功后会在下方文本框内显示“Device's firmware has been updated successfully”，如图2-3所示。




图2-3 采集卡固件升级成功

## 2.2 采集卡设置

（1）选择采集卡与相机对应的采集模式：




图2-4 选择相机采集方式

（2）打开Sapera CamExpert软件，进行采集卡Basic Timing配置。Camera Type选择licenscan，Horizontal Active设置2048，Pixel Clock Input Frequency（MHz）设置85，Camera Sensor Geometry Setting 选择1X2-1Y。




图2-5 Basic Tming设置

（3）Advanced Control参数配置。触发设置Line Sync Source选择Internal Line Trigger（内触发），选择Shaft Encoder input（外触发）；CC1选择Pulse #1；打开Line Trigger Method Setting进行设置，Delay设置为1，Duration设置为2，如图2-7所示：




图2-6 Advanced Control设置




图2-7 Line Trigger Method Setting 设置

（4） External Trigger参数配置。External Trigger选择Disabled，Shaft Encoder Edge Drop（分频）设置为1，Shaft Encoder Edge Multiplier（倍频）设置为1，External line Trigger Source选择From Shaft Encoder Phase A，如图2-8所示：




图2-8 External Trigger设置

（5） Image Buffer and ROI参数配置。Image Width 设置为2048，Image Height （in Lines）按使用需求设置：




图2-9 Image Buffer and ROI设置

## 2.3 相机参数设置

（1）Camera Control参数配置。曝光时间Exposure Time设置为15，增益Gain设置为2，如图2-10所示：




图2-10 Camera Control设置

（2）I/O Control参数配置。Trigger Mode选择On（外触发模式），选择Off（内触发模式）如图2-11所示：




图2-11 I/O Control设置

## 2.4 参数保存

（1）如图2-12，点击File下拉菜单，选择Save As项打开文件生成界面。




图2-12 参数保存

（2）在如图3-13所示文件生成界面，勾选Select Custom Directory选择文件生成保存路径，确定后点击Save保存，生成.ccf文件：




图2-13 配置文件生成

## 2.5 使用超级终端设置相机参数

相机连接超级终端的目的是使用户在不打开相机专家的情况下，对相机的参数进行设置，这样的方式是需要通过输入指令来完成的，首先打开超级终端并随机建立一个名称方便下次打开，连接名称可任意选定，本例中连接名称为“test”。



图2-14 新建连接并命名

（1）选择端口：与相机相连时在“连接时使用”处选择对应采集卡接口，如图2-15所示。




图2-15 选择采集卡

（2）设置端口：先将端口还原为默认值（默认状态见图3-16），再根据相机参数设置连接的传输位数，即每秒位数。




图2-16 还原默认值

（3）设置属性：文件→属性→设置→ASCII码设置，选中“本地回显键入的字符”，使得用户输入的命令可见。设置完毕后在输入区按下Enter回车键，出现“OK>”字样即表明与相机连接成功。



图2-17 设置串口参数




图2-18 连接成功标志

相机控制常用命令：

表2-1 串口调节相机常用命令指示表

|  |  |
| --- | --- |
| **命令** | **描述** |
| h | 帮助命令，列出当前相机可使用的所有命令及其说明 |
| gcp | 获取当前相机基本参数，如型号、序列号、状态等 |
| ssf | 设置内触发相机采集速度、即行帧（单位：Hz赫兹） |
| set | 改变相机曝光时间（单位：μs微秒） |
| sem | 设置相机工作模式：SEM 2为free run（内触发），SEM 6为外触发模式 |
| wus | 写入相机当前设置，断电重启后可恢复断电前设置 |
| scd | SCD 0 运动方向与扫描方向一致，SCD 1 运动方向与扫描方向相反（如此设置不正确将导致图像模糊） |
| smm | 镜像模式设置：SMM 0正常，SMM 1镜像 |
| vt | 温度信息获取 |
| dek | DEK 0命令可恢复相机专家对相机的参数配置权限 |

# 3. 使用须知

（1）特别注意：本产品为激光类产品，上电状态下不能直视激光器，避免对人眼造成损伤；

（2）打开外包装前请确认产品包装完好，如有破损请联系物流相关人员；

（3）产品在出厂前经过严格测试调试，内部经过排水气处理，不可轻易打开设备外壳；

（4）产品在工作期间请勿随意插拔相机的电源和数据线缆，如有需求，请在设备停止工作并断电后进行操作；

（5）在现场使用时，注意接头处的防水保护，以免造成电路损坏；

（6）请定期清洁视窗防护玻璃，灰尘及污渍会造成图像出现黑线等情况，影响成像质量；

（7）请勿在通风不好或静止情况下，使用组件进行高频、长时间持续运行，避免组件过热造成内部元件损坏，高温会影响组件内部精密器件的寿命。