激光光源采集模块调试手册（L2KG/L4KG）

- 组件调试

  - IP配置

2K/4K激光光源线阵图像采集组件使用Sapera CamExpert软件进行调试，由于组件采用千兆网通信，设备连接完成后需首先在PC机上进行网络配置确认。点击屏幕右下角小相机图标，确认相机通信状态为Enable。

图1-1 IP配置

  - 参数设置

调试前请确认已安装Sapera CamExpert v8.0或以上版本驱动，按以下步骤完成相机配置：

- 打开Sapera CamExpert软件，选择当前调试相机的编号；

图1-2 选择对应相机编号

- 选择相机触发方式：

触发方式：Trigger Mode选择On，即外触发模式；

触发源：Trigger Source选择Line1；

信号输出：Line Selector选择Line 5 ，Line Format选择SingleEnded；

Line Selector选择Line 1 ，Line Format选择RS422；

图1-3 选择相机外触发方式

- 设置激光触发时间与脉宽：

激光触发方式：在Line 5中，Output Line Source选择Pluse on：Start of Exposure，即在相机曝光状态时进行补光；

将Output Line Plus Duration（in us）改为10；

图1-4 设置激光触发时间与脉宽

- 修改拍摄图像的分辨率（2048/4096）：

图1-5 修改图像分辨率

- 图像采集开始后可以通过改变曝光时间Exposure Time来修改图像的亮度；

图1-6 修改相机曝光时间

- 点击左上角保存按钮，保存当前相机配置，生成相机参数.ccf文件。

图1-7 保存相机配置参数

图1-8生成相机配置文件

  - 编码器触发参数设置

- Sensor Controls（不建议更改）：

- Acquisition Line Rate线采集速率（内触发）：10000；

- Exposure Time曝光时间：15；

- Gain增益：1。

- I/O Control：

- Trigger Source触发源：Rotary Encoder（选择编码器触发方式可以启用分频、倍频功能）；

图1-9 选择Rotary Encoder触发方式

- Rotary Encoder Output Mode编码器输出模式：选择motion；

- Rotary Encoder Input A Source:选择Line 1（不能更改）；

- Rotary Encoder Input B Source:选择Line 2（不能更改）；

- Rotary Encoder Rescaler Order编码器重新校准顺序：选择Multiplier Divider；

- Rotary Encoder Multiplier编码器信号倍频；

- Rotary Encoder Divider编码器信号分频；

图1-10 Rotary Encoder触发下的倍频、分频功能

- Line Slector相机输入信号（相机触发）：Line 1——Line Format：RS422；

Line Slector相机输出信号（激光触发）：Line 5——Line Format: SingleEnded；

图2-11 Line Selector参数设置

- 如有必要，可对以上进行保存，并重新生成相机配置.ccf文件。

注意：.ccf文件并不包含相机的所有参数，修改相机参数时要注意备份原有参数。修改参数时避免使用鼠标滚轮，以免误改相机其他参数。

- 使用须知

- 打开外包装前请确认产品包装完好，如有破损请联系物流相关人员；

- 由于产品在出厂前经过精密调试，不可轻易打开设备；

- 产品在工作期间请勿随意插拔相机的电源和数据线缆，如有需求，请在程序停止并断电后进行操作；

- 本产品为激光产品，上电状态下不能直视激光器，长时间直视会对人眼造成损伤；

- 在户外使用时，注意航插接头处的防水保护，以免造成电路损坏；

- 定期清洁视窗防护玻璃，过度的灰尘及污渍会影响相机成像质量；

- 请勿在通风不好的情况下，对组件进行高频、长时间的持续测试，避免组件过热。

- 常见问题及解决方法

  - 图像显示黑图

- 问题描述：

指示灯正常，有图像采集，但图像显示黑图，激光未触发。

- 问题分析：

上述现象表示组件供电功能、采集功能正常，激光未接收到触发信号，导致采集图像无补光，显示黑图。

- 解决方法：

在Sapera CamExpert相机驱动软件中，确认I/O Control → Line Selector → Line 5参数设置，正确设置如下图：

图3-1 Line Selector激光触发参数设置

  - 组件不采集图像

- 问题描述：

采集指示灯不亮，相机不采集图像，激光器不触发。

- 问题分析：

上述现象表示组件供电功能正常，相机未接收到触发信号，导致采集功能异常。

- 解决方法：

在排除线缆故障干扰的前提下，在Sapera CamExpert相机驱动软件中，确认I/O Control → Line Selector → Line 1参数设置，正确设置如下图：

图3-2 Line Selector相机触发参数设置

  - 图像有黑色条纹

- 问题描述：

组件外触发时采集图像存在横向黑色条纹，内触发时图像正常。

- 问题分析：

实际采集频率高于50kHz（2K相机）或25KHz（4K相机），超出组件最大可采集频率，导致图像出现横向黑条纹。

- 解决方法：

在组件测试或实际使用中，采集频率不要高于50kHz（2K相机）或25KHz（4K相机）。