2K激光光源成像组件返修记录

| 维修对象：2K激光光源成像组件 | 返修日期：2018.11.29 |
| --- | --- |
| 返修设备型号：GX3-LSM-02KGM | 完成日期：2018.12.11 |
| 检修人员：王心刚 | 检验人员：杨书祥 |
| 问题描述： 组件在图像采集过程中，发生偶发性图像缺失问题，如下图所示。 |  |
| 问题重现： 室内进行组件测试，未复现上述图像缺失问题。排查组件机械安装及线缆接线，未发现故障点。 |  |
| 解决方案： 对组件相机驱动板卡进行更换，组件重新组装后进行连续2h测试及1h连续振动试验，测试过程中未发现偶发性图像缺失问题。 |  |
| 解决结果： 返修完成，进行后续使用观察。 |  |