频闪面阵图像采集模块

——软件配置说明及检测记录

北京智弘通达科技有限公司

2018年6月11日

- IP配置与软件通信

- 点击图标打开Network Configuration Tool软件，进行网络配置。

  - 网络适配器配置

主要配置网络适配器的主机MAC地址（00-30-18-C1-A2-40）、主机IP地址（192.168.10.121）与子网掩码(255.255.255.0)。

图1.1 网络适配器相关信息

图1.2 网络适配器IP配置

  - 相机通信配置

主要配置相机的MAC地址（00-01-0D-12-E0-04）、相机IP地址（192.168.10.5）与子网掩码(255.255.255.0)。

图1.3 相机信息

图1.4 相机IP配置

- 查看相机通信状态

点击图标，打开GigE Vision Device Status软件，查看相机通信状态。

图1.5 相机通信状态

- 相机参数配置与组件使用

点击图标打开Sapera CamExpert相机驱动软件，进行相机的参数配置与拍摄效果测试。

图2.1 打开相机驱动程序

- 在主页面中选择对应的设备型号和配置信息。

图2.2 相机驱动程序主界面

- 在Camera Informatica列表中查看相机对应信息。

图2.3 相机信息查询

- 当采集图像分辨率设置为1024×1024时，在Sensor Controls列表中设置相机的图像采集帧率为100fps（0.059～102.051），设置曝光时间为300μs（56～9863）。

图2.4 帧率与曝光时间设置

- 在Image Format Controls列表中修改图像分辨率为1024×1024（1400×1024）。

图2.5 图像分辨率设置

- 参数设置完成后，在界面图像区点击Grab按钮，开始显示相机拍摄的图像。

图2.6 相机图像预览

- 测试记录

| 测试日期 | 测试人员 | 测试出现问题 | 出现问题的原因及解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018/02/06 | 王心刚 | 图像刷新帧率达不到要求 | 原因：网线接头为非专业千兆网线接头，导致网络传输实际只达到百兆，限制了图像刷新帧率。 解决方法：更换专业千兆网线接头。 |
| 2018/06/12 | 王心刚 | 无法显示图像 | 原因：由于测试前拆装设备时改变了镜头的焦距，导致拍摄的图像过黑，误认为是没有图像。 解决方法：拆开设备调整镜头焦距。 |