  [image: image5.png]


                             2K激光光源成像组件测试记录

 2K激光光源成像组件测试记录
	测试对象：2K激光光源成像组件
	组件型号：GX3-LSM-02KGM

	测试日期：2019.06.28
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	检验人员：韩园园

	测试任务：
对8台2K激光光源成像组件进行功能测试，组件编号为：
序号

组件编号
相机编号
位置类型

1

1906020A011

12154863
A

2

1906020A012
12170735
A

3

1906020A013
12154861
A

4

1906020A014
12168448
A

5

1906020A015
12168450
A

6

1906020A016
12168453
A

7

1906020A042
12154859
B

8

1906020A043
12170738
B

 

	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台滚动试验台、1台显示器、1台巡检主机、220VAC电源、4根13芯数据电源信号线及若干其他连接电缆搭建组成。
[image: image1.jpg]



图1-1 测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。
[image: image2.jpg]® 8 :GX3-LSM-02KGM
& ¢t W :24VDC S0W ¥




图1-2 指示灯状态
电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；
系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；
采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

3. 使用TMAS V2.1软件进行组件功能测试，测试图像如下所示：

[image: image3.png]Ei(5) 2HO) SBHV) =HH)

ujo|s| @ & [WEe

S o namemnse
CARS) iurmananan

BB
{E5EE
AES
SHE
RIREH e
AefaBIzm 1325.000 (K0)
ASTHTRI =y
o]
2hm
Forverd
1325..508 031)
EEC 6 190Kn/h

fEESH]E
{E5FFAETE 2019-08-08 11:20:34
u 8 i2irarss
ABHLATS B
FEER 807
TridER 807
11 R
S 3438790 Hz
in 8 12174781
ABHLATS B
FEER 807
TridER 807
RE R
FESAE 3418.453 Hz
en 8 12174762
ABHLATS B
FEER 807
TridER 807
BE IR
SR 3292.723 Mz
ex 8 12174881
ABHLATS B
FEER 807
TridER 807
ERe
388,522 e

(==

2019-08-06 11:20:34
2019-08-06 11:20:34
2019-08-06 11:17:23
2019-08-06 11:15:37
2019-08-06 11:15:37
2019-08-06 11:15:37
1G.NRNE 111537

ES....

TS,

AR A

(ESREPLORT Start SUCCESS
FAEER. A

ol )

e HBH1I 917476 ] EISheARIE BT





图1-3 组件测试图像
[image: image4.png]Ei(5) 2HO) SBHV) =HH)

uo|s| ®| »|[WEE

S oo EmeREGE
CARS) iurmananan

R
estee
RS u
E %
BREH L
ERTIEN 100000 o)
I8 i

ER

o

Forward

1000. 602 0an)

ERO o tosi/h
[
ESTFRIE 200606 16:27:23
111 s t2i7aren
S L
REERH o0
ERS o0
i BN
R 3406, 43 He
22 i reiriens
TS L
REERH o0
ERS o0
i BN
5% 3656, 648 He

s e raimarse
TS L
REERH o0
ERS o0
1] BN
R 344,504 He
5 e taimiens
S L
REERH o0

TridER 803
BE IR
Y

[ =

[m=

2019-08-06 16:27:24
2019-08-06 16:27:24
2019-08-06 16:27:24
2019-08-06 16:27:24
2019-08-06 16:27:24
2019-08-06 16:27:24

2019-08-06 16:27:24

EEREPLOR Start SUCCESS
FFENEE. A

FAEEE. A

ol )

[SC] 1BH[12174759] EAHHREAL.. A3
[SC] 1BH[12174673] EREHREAL.. L3
[SCI 1EH[12174671] FEAEEREAL.. L3

e 451 91 TATE et mhre

LRiNg R Fah





图1-4 组件测试图像

	测试结果：

组件可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示：
序号
测试项目
测试结果
1
外观检测
正常
2
电源控制
正常
3
信号处理
正常
4
软件控制
正常
5
图像显示
正常



第 2 页/共 5页

[image: image5.png]