激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2019.06.06 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM | 产品序列号：1812020A028 |
| 检验人员：王鹏 | 完成日期：2019.06.20 |
| 返修负责人：王心刚 |  |
| 问题描述： 采集图像两侧出现黑图。 |  |
| 问题重现： 复现过程中激光补光不够均匀，采集图像两边补光效果较弱，图像两侧黑图。 |  |
| 原因分析： 激光器对中发生偏移，导致激光两侧出光量较少，两侧补光效果很弱。 |  |
| 解决方案： 重新校正激光器对中，对组件进行48小时连续震动测试。 |  |
| 解决结果： 组件采集功能正常，排除故障原因。 |  |