激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2019.05.06 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX-LSM-01KCM | 返修数量：1个 |
| 检验人员：王鹏 | 完成日期： |
| 问题描述： 组件发生进水情况，导致相机发生故障，无法完成数据通讯。 |  |
| 问题重现： 组件洛克塞克密封件处进水，拆卸组件检查内部元件状况，经排查确认1K相机发生故障，无法完成数据通讯，相机指示灯一直处于红灯状态。 |  |
| 解决方案： （1）对因进水导致相机故障的组件，将其内部各元件进行烘干处理，等待取得新相机后进行更换维修。 （2）将组件改为侧出线方式，避免洛克塞克现场安装问题导致的组件进水情况。 |  |
| 解决结果： 等待新相机到货后方可完成返修。 |  |