激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2019.06.06 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM | 产品序列号：1812020A052 |
| 检验人员：王鹏 | 完成日期：2019.06.20 |
| 返修负责人：王心刚 |  |
| 问题描述： 每次通电启动正常采集500张图左右出现卡死现象。 |  |
| 问题重现： 组件采集过程中发生中断情况，相机通讯中断。 |  |
| 原因分析： 相机网线存在虚接情况，导致采集过程中相机通讯突然中断，图像采集中断。 |  |
| 解决方案： 重新安装组件接头，排除网线虚接问题，并对组件进行连续48h震动测试。 |  |
| 解决结果： 组件采集功能正常，排除故障原因。 |  |