激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2019.04.03 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM | 产品序列号：1812020A053 |
| 检验人员：王鹏 | 完成日期：2019.04.15 |
| 问题描述： 采集图像存在横向黑线。 |  |
| 问题重现： 室内环境下进行组件12h连续测试，测试过程中组件可以正常采集图像，指示灯正常，采集图像未发现横向黑线。 |  |
| 原因分析： 相机参数设置问题，相机触发设置不正确会导致采集图像出现横向黑线现场，非组件质量问题。 |  |
| 解决方案： 检查组件外观和内部组件，重新设置相机参数后进行功能测试。 |  |
| 解决结果： 经过24h连续功能测试，组件可以正常采集，未出现异常情况。 |  |