激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2020.10.20 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM | 产品序列号：1812020A044 |
| 检验人员：王心刚 | 完成日期：2020-11-13 |
| 问题描述： 组件进水，导致采集图像较暗。 |  |
| 问题重现： 公司检查，模块上盖部分螺栓密封不够好，组件有水渗入。 |  |
| 原因分析： 模块上盖部分螺栓密封不够好。 |  |
| 解决方案： 返厂拆卸组件，内部元件晾干处理，检查确定各元件功能正常，更换密封垫和螺栓后组装测试，进行48h连续震动测试。 |  |
| 解决结果： 返修完成。 |  |