激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2021.01.05 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01D | 产品序列号：1812020A053 |
| 检验人员：王心刚 | 完成日期：2021-01-13 |
| 问题描述： 采集图像亮度偏暗。 |  |
| 问题重现： 公司复现，模块平放采集图像亮度偏暗。 |  |
| 原因分析： 镜头偏重导致补光效果偏弱。 |  |
| 解决方案： 返厂重新调整模块激光对中，更换老旧螺栓及模块密封垫。 |  |
| 解决结果： 返修完成。 |  |