激光光源采集模块返修记录

| 产品名称：激光光源采集模块 | 返修日期：2020.10.30 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KCM-01A | 产品序列号：2009020A083 |
| 检验人员：王心刚 | 完成日期：2021-01-14 |
| 问题描述： 交货验收后，甲方快递过程中模块视窗磕伤。 |  |
| 问题重现： 返厂维修过程中发现除视窗磕伤外，镜头由于撞击导致光路异常，需进行镜头维修。 镜头问题复现： 相机镜头和激光对中完成后，平放模块拍摄2200mm距离标定墙面，补光成像正常；模块旋转180°后平放，采集图像明显偏暗，验证镜头光路存在异常。 |  |
| 原因分析： 模块受撞击导致视窗磕伤，镜头故障。 |  |
| 解决方案： 维修镜头、更换视窗后模块可正常使用。 |  |
| 解决结果： 返修完成。 |  |