激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2021.01.28 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A | 产品序列号：2001020A012 |
| 检验人员：王心刚 | 完成日期：2021-02-25 |
| 问题描述： 采集图像亮度偏暗。 |  |
| 问题重现： 公司复现，模块平放采集图像亮度偏暗。 |  |
| 原因分析： 经检查，连接激光器的光纤端面部位烧毁，推测是由于振动导致光纤松动，从而造成光纤端面部位烧毁。 |  |
| 解决方案： 更换新光纤一根，同批次产品持续跟踪。 |  |
| 解决结果： 返修完成。 |  |