激光光源采集模块返修记录

| 产品名称：激光光源采集模块 | 返修日期：2021.03.01 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01E | 产品序列号：2012020A134 |
| 检验人员：王心刚 | 完成日期：2021-03-15 |
| 问题描述： 可以正常采集和储存图像，但图像呈现黑图现象，激光器不亮。 |  |
| 问题重现： 公司复现，模块激光器不亮。 |  |
| 原因分析： 激光器发生故障。 |  |
| 解决方案： 返厂进行模块维修，排查模块问题为激光器故障，电源板烧毁，更换电源板及激光器后模块可正常使用。 |  |
| 解决结果： 模块维修完成。 |  |