# 产品维修检测报告

| 客户名称/项目名称：北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 产品数量：3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称：激光光源采集模块 |  |  |  |  |  |  | 出货日期：2021年4月22日 |  |  |
| 产品型号/料号：GX3-LSM-02KGM-01A/D,1812020A031、1812020A018、2001020A031 |  |  |  |  |  |  | 回厂日期：2021年4月14日 |  |  |
| 样机入库 ■返修 退换货入库 |  |  |  |  |  |  | ■保修 非保修 |  |  |
| 异常描述： 1812020A031、1812020A018图像亮度低，2001020A031模块进水 反馈人： 郝云龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品检测及维修记录 | 检测结果及原因分析 | 收到序列号为1812020A031、1812020A018激光光源成像组件，经过检测，光心位置偏移导致图像亮度低。序列号为2001020A031模块进水，无明显漏水痕迹，怀疑Harting接头装配不良 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不良原因：使用不良 寿命到限 设计不良 ■装配不良 物料不良 其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纠正预防措施 | 1：序列号为1812020A031、1812020A018模块，重新调试并做振动、老化测试，更新激光器，更改加热逻辑 2：序列号为2001020A031模块，电热鼓风干燥箱内烘烤72H，清洁模块内外部、更换所有密封垫并重新做模块密封处理、整体性能测试，更新激光器，更改加热逻辑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换配件明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料名称 |  | 料号 |  | 型号/规格 |  | 数量 | 单价 | 备注 |
|  | 激光器 |  |  |  | LM-808-C30S-F400NA15 |  | 2 |  |  |
|  | 密封垫 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 维修费用 |  | ■无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有 硬件更换费： + 维修服务费： = 总费用： |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及部门 |  | 质量部 |  | 生产部 |  | 研发部 |  | 管理部/市场部 |  |
| 签名确认 |  | 封赛 |  | 郝云龙 |  | 管小宝 |  |  |  |

备注：1.新产品及二次以上因相同原因产生退货产品须通知研发部进行深入分析问题,并解决问题。

2.涉及到对外费用，须有市场部签字同意。