线阵图像采集主机返修检测报告

| 产品名称：线阵图像采集主机 | 返修日期：2021.10.15 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX-3-HS | 产品序列号：76392021012001 |
| 检验人员：刘延林 | 测试日期：2021.10.18 |
| 问题描述： 脉冲信号只接入A相输入时，无脉冲输出。 |  |
| 问题重现： 经测试该主机所有功能正常，未能重现描述问题，如下图所示。 图1 外触发四路采集截图 |  |
| 原因分析： 测试人员操作不当导致无脉冲信号输出。 |  |
| 解决方案： 重新检测功能正常后返回。 |  |