激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2022.3.3 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A | 产品序列号：2110020A037 |
| 检验人员：刘延林 | 完成日期：2022.3.10 |
| 问题描述： 采集图像发黑，激光器不亮。 |  |
| 问题重现： 正常输入外部触发时，图像发黑，激光器不亮。 |  |
| 原因分析： 由于光纤接口保护套松动，导致光纤内部打折，导致光纤损坏，不能正常输出激光。 |  |
| 解决方案： 更换新的光纤。 |  |
| 解决结果： 图像亮度正常，返修完成。 |  |