激光光源成像组件返修记录

| 产品名称：激光光源成像组件 | 返修日期：2022.2.21 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B | 产品序列号：2009020A082 |
| 检验人员：刘延林 | 完成日期：2022.3.9 |
| 问题描述： 采集图像发黑，激光器不亮。 |  |
| 问题重现： 模块内部相机曝光参数过低导致图像发黑。 |  |
| 原因分析： 模块相机参数配置错误。 |  |
| 解决方案： 更改相机的曝光参数、激光器触发参数后保存。 |  |
| 解决结果： 返修完成。 |  |