# 产品维修检测报告

| 客户名称/项目名称：北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 产品数量：1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称：激光光源采集模块 |  |  |  |  |  |  | 出货日期：2020-10 |  |  |  |
| 产品型号/料号：GX3-LSM—02KGM-01C/2001020A051 |  |  |  |  |  |  | 回厂日期：2022.5.14 |  |  |  |
| 样机入库 ■返修 退换货入库 |  |  |  |  |  |  | ■保修 非保修 |  |  |  |
| 异常描述：激光器不亮 反馈人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品检测及维修记录 | 检测结果及原因分析 | 经检测，采集时无激光输出 原因分析：激光器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不良原因：使用不良 寿命到限 设计不良 工艺不良 ■物料不良 其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纠正预防措施 | 更换激光器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换配件明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料名称 |  | 料号 |  | 型号/规格 |  | 数量 |  | 单价 | 备注 |
|  | 激光器 |  | / |  | LM-808-C30S-F400NA15 |  | 1 |  | / | / |
| 维修费用 |  | ■无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有 硬件更换费： + 维修服务费： = 总费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及部门 |  | 质量部 |  | 生产部 |  | 研发部 |  | 管理部/市场部 |  |  |
| 签名确认 |  | 李嘉 |  | 郝云龙 |  | 官小宝 |  |  |  |  |

备注：1.新产品及二次以上因相同原因产生退货产品须通知研发部进行深入分析问题,并解决问题。

2.涉及到对外费用，须有市场部签字同意。