| 不合格品返修记录 编 号：BHGPFX-JG-2025-0012 日期： 2025年 5月 7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 激光光源采集模块 | 规格型号 | GX3-LSM-02KGM-01A |
| 产品编号/二维码编号 | S/N:2201020A055 J2205180021 | 处置记录编号 | BHGCZ-JG-2025-0012 |
| 生产单位/工序 | 北京智弘通达科技有限公司 | 检验/生产日期 | 20220518 |
| 产品阶段 | 采购验收□/领料□/组装□/调试□/内部检验□/出厂验收□/发货运输□/现场组装调试□/ 现场检验□/现场验收□/产品交付□/质保期内售后☑/其他： |  |  |
| 返修单位 | 北京智弘通达科技有限公司 | 返修日期 | 20250514 |
| 问题 描述 | 图像亮度低，无法通过清洁视窗和修改曝光参数修正。 |  |  |
| 原因及 影响分析 | 内部光学部分机械结构松动，激光线偏移导致图像亮度低。 |  |  |
| 解决方案 | 对光学部分进行重新对线并加固。 |  |  |
| 方案验证 及改进措施 | 对光学部分进行重新对线并加固后，图像亮度恢复正常。 返修单位/工序签章及日期： |  |  |
| 质检/工艺确认 | 复检资料： 结论： 质检/工艺签章及日期： |  |  |
| 备注： |  |  |  |