# 品质异常单

| 项目名称：激光光源采集模块 |  |  |  |  |  |  | 产品数量：1pcs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称：GX3-LSM-02KGM-01A |  |  |  |  |  |  | 时间：2025.6.4 |  |  |  |
| 产品型号/料号：2108020A017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常类型：þ返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常描述 |  | 亮度低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品检测及维修记录 | 检测结果及原因分析 | - 收到模块后上电点亮，现象和反馈一致 - 按照模块检测流程检测，验证是激光器本身老化导致 - 更换激光器后检测出图亮度正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不良原因：¨使用不良 ¨工艺不良 þ物料不良 ¨其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纠正预防措施 | - 激光器老化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换配件明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料名称 |  | 料号 |  | 型号/规格 |  | 数量 |  | 单价 | 备注 |
| 涉及部门 |  | 产品部 |  | 研发部 |  | 生产部 |  | 质量部 |  |  |
| 签名确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |